HZSZ-6109

10A直流电阻测试仪

使

用

手

册

湖北华中数智电网有限公司

目 录

一、概述	2

二、结构特征与工作原理:	2

三、主要技术特性	2

四、面板说明	3

五、使用、操作	3

六、注意事项	7

七、故障分析与排除	8

八、运输、贮存 	8

九、开箱及检查	8

十、附件及配件清单	8

十一、其它	9

- 概述

它具有测量速度快，稳定性好精度高。仪器采用带背光的240*128大的图形LCD显示器测量数据，数字显示直观，抗干扰性强，体积小重量轻等优点，是测量各种电阻，特别是大电感设备直流电阻的理想仪器。

二、结构特征和工作原理

本产品的电路工作原理框图如图1所示：

图1中稳压源是高精度低纹波电源，可提供10A的电流输出。稳流源输出的电流受其分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位时，输出不同的稳定电流。当恒流电流通过被测电阻时在被测电阻上产生稳定的电压信号，该信号经计算机处理后由液晶显示器直接显示电阻值。当测量大电感的直流电阻时，测试结束后，电感上储存一定的电荷，电感两端接放电电路，使电感快速放电（约10秒钟），当蜂鸣器响时，表示正在放电，停止响动，表示放电完成，放电结束后才能拆除测试接线 。

三、主要技术特性

1  分辨率：1μΩ

2  准确度：0.2%±2个字

3  液晶数字显示4位

4  测量范围

量程  2 Ω      充电电流 10A

量程  20Ω      充电电流 1A

量程  200Ω     充电电流100m A

量程  2kΩ      充电电流 1m A

量程  20KΩ     充电电流 0.1m A

5  电源: AC220V

6  使用环境: 温度-10℃～+40℃      RH≤85%

四 、面板示意图

五、使用、操作

- 测量接线如图3所示：

U+、I+为一套接线夹子，U－、I－为另一套接线夹子，接线时必须将U+夹在I+的内侧，U－夹在I－的内侧。线径大的为电流，线径小的为电压。

2．操作步骤：

打开电源，进入下面的显示：

| 电阻测试仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻测量 数据管理 时间设置 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：03：01 |  |

通过面板上的键盘选择“电阻测试”选项，点击确定键,进入档位选择菜单，进入下面的显示：

| 电阻测试仪电阻量程选择菜单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程 2 Ω 充电电流 10A 量程 20Ω 充电电流 1A 量程 200Ω 充电电流100m A 量程 2kΩ 充电电流 1m A 量程 20KΩ 充电电流 0.1m A |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：03：05 |  |

用户根据需要选择不同的档位，点击确定键,进入档位选择菜单，进入下面的显示：

注意：选择量程时不知道大小的，先选择大阻值向小阻值选；

测试前变压器上不要有短路接地线；

测试电力变压器高压绕组时请选择20Ω；

以上几点是为了提高测试速度

| 直流电阻测试界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请等待，正在充电. . . . . . |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09:05:12 |  |

在充电的瞬间，蜂鸣器会叫（在加快充电速度，减小反电动势）。

如果量程选的较大，会显示:

| 直流电阻测试界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请选择小量程 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09:05:12 |  |

如果量程选的较小，会显示:

| 直流电阻测试界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请选择大量程 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09:05:12 |  |

选择合适，则显示（小于10Ω的为例）：

| 直流电阻值的显示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流：I=XXmA 电阻：R=X .XXXΩ |  |  |  |
|  | 确认键保存 | 取消键返回 |  |

点击确认键，进入下面的显示：

| 保存测试数据界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保存数据 退出 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

出现下面显示：

| 提示信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据保存成功 按确认键进行打印 按取消键退出 按↑键继续测试 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

点击退出键返回“直流电阻测试仪电阻选择菜单” 按↑键继续测试表示不断开变压器绕组继续测试（可以转动有载开关，10KV配变属无励磁开关）

通过面板上的键盘选择“数据管理”选项，点击确定键,进入下面的显示：

| 数据管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据查询 用户管理 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

用户根据自己的需要，选择不同的数据。选择数据查询”选项，则会出现所有存储的数据，带有时间日期和阻值。

点击用户管理，则会出现下面的界面：

| 用户管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器校验 清空数据存储器 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

点击仪器校验，出现下面显示：

| 仪器校验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请输入密码：- - - - - - 输入的数：X |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

清空数据寄存器，界面和仪器校验一样，需要输入密码。

点击“时间设置”选项，出现下面显示：

| 更改日期和时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005-12-01 09：10：12 |  |  |  |
|  | 2005-12-01 | 09：10：12 |  |

点击：“退出”键，返回到：“直流电阻测试仪”界面。

注意：在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过它泄放能量。一定要在放电指示铃声完毕后才能拆掉测试线。

六、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

- 试验时机壳必须可靠接地。

- 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电蜂鸣器不响后才能拆掉测试线。

- 对无载调压变压器绕组，不允许在测试过程中或放电未完成时切换无载分接开关。

接线时，一定要使电压端夹子在电流端夹子的内侧，否则会引入附加误差。

- 仪器出厂时已经校准，如无特殊情况请不要自行校准。

- 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

- 开机前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。

更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

- 本仪器注意防潮、防油污。

8．试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

七、故障分析与排除

| 故障现象 | 原因及处理办法 |
| --- | --- |
| 开机无显示 | 无交流220V，检查电源线和保险 |
| 显示不正常 | 主板或显示器故障，检查计算机主板或更换显示器 |
| 充电时熔断保险 | 电流源故障，更换恒流开关电源 |
| 显示故障一 | 硬件电路故障，检查计算机主板 |
| 显示故障二 | 电流回路不通或电流源故障，检查接线 |
| 显示故障三 | 充电电流不能满足要求，接触电阻过大 |
| 显示故障四 | 被测试品超出测量范围 |

八、运输、存储

1. 运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱   内应垫有泡沫防震层。包装好的产品,应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱，仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

2. 贮存

存放本产品的环境温度为-10～50℃，相对湿度不大于95％，室内应无酸、碱及腐蚀性气体，应无强烈的机械冲击和震动。

九、开箱及检查

开箱后请按随机所附的装箱单检查附件是否齐全，仪器外观有无损伤等。

十、附件及配件清单

1. 220V电源线        1根

2. 专用测试线        1套

3. 使用说明书        1份

4. 产品合格证        1张

十一、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。